# Informatīvais paziņojums par rezultātiem

# Atklāts konkurss „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”

Identifikācijas Nr. EDI 2014/1/AK

Rīgā                                                                                                                    03.07. 2014.

Informatīvais paziņojums par rezultātiem sagatavots saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas 2014.gada 16.jūnija lēmumu Nr. 4-1.2/14-166 par SIA „Capital” iesniegumu par Institūta organizētā iepirkuma „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2014/1/AK, rezultātu, Komisija 2014.gada 3. jūlija sēdē (protokola Nr. 1.3-22/2014/1/8) veica atkārtotu iesniegto piedāvājumu izvērtējumu 1.iepirkuma priekšmeta daļā un pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt A/S „Capital”.

1. Pretendentu piedāvājumu cenas bez PVN

Saņemtie piedāvājumi un to cenas norādītas pielikumā Nr.1 „Pretendentu piedāvājumu cenas bez PVN, iepirkuma uzvarētāji un pretendenti, kuri nav iepirkuma uzvarētāji, izvēles pamatojums”.

2. Iepirkuma priekšmeta daļa, kurā pārtraukta iepirkuma procedūra:

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. | Lēmuma pamatojums |
| --- | --- |
| 17. daļa | Pamatojoties uz Likuma 38.panta otro daļu, pārtraukta iepirkumu procedūra iepirkumu priekšmeta 17.daļā „„Mikroskopa ar aprīkojumu piegāde”, jo jāveic izmaiņas tehniskajā specifikācijā. |

3. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli:

| Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs | Iepirkuma daļas Nr. | Izbeigšanas iemesls |
| --- | --- | --- |
| SIA „SIA „Baltronic” reģ.nr. 40003583738 | 7. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 7.daļā „Mobila spektra analizatora ar aprīkojumu piegāde”. Pretendenta piedāvātajam modelim MS2037C ar papildinājumiem funkcionalitāte neatbilst minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām: 1) Nav nodrošināta Interferences avotu meklēšanas programmatūra (tieši instrumentā); 2) Komplektācijā nav „Geotagging” mērīšanas aplikācija – signālu un interferences avotu attēlošana uz kartes, izmantojot OpenStreet kartes (tieši instrumentā). |
| SIA „Baltic Project Group” reģ.nr. 40002078769 | 9. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 9.daļā „RF signālu ģeneratora ar aprīkojumu piegāde”. Pretendents nav norādījis, ka būs divi 10 Gb Ethernet papildinājuma kabeļi ar SFP+ konektoru. |
| SIA „YEInternational” reģ.nr. 40003187810 | 10. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 10.daļā „Optokoptera piegāde”. Pretendents nav norādījis sensoru moduļu nosaukumus, tāpēc nevar pārbaudīt parametru atbilstību. Nav saprotams vai pretendenta norādītās 4 akumulatoru baterijas un papildus 8 akumulatoru baterijas atbilst prasītam bateriju pamatkomplektam un 3 papildus komplektiem. |
| SIA „Baltelectron” reģ.nr. 40003990818 | 10. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 10.daļā „Optokoptera piegāde”. Pretendenta piedāvājumā norādītā Infrasarkanā sensora komplekta svars ir norādīts 5400 grami, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādīto maksimālā komplekta svaru 500 grami (2.8.). Pretendents nav norādījis multispektrālā sensora moduļa un redzamās gaismas moduļa ražotāju nosaukumus, tāpēc nevar pārbaudīt parametru atbilstību. |
| SIA „Institute of Robotics and Intelligent Systems” reģ.nr. 40003422520 | 10. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 10.daļā “Optokoptera piegāde”. Pretendenta tehniskā piedāvājumā sadaļā: „Akumulatoru baterijas” norādīts, ka komplektācijā ietilpst trīs bateriju komplekti, bet minimālās prasībās ir norādīts, ka papildus pamatbaterijām ir jānodrošina vēl 3 papildus bateriju komplekti. |
| SIA „Baltic Project Group” reģ.nr. 40002078769 | 12. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 12.daļā “Industriālā metāldetektora piegāde”. Pretendenta norādītā ražotāja Sonel modelī LKZ-1000 izmantoto antenu darba frekvences ir 8kHz un 33kHz neatbilst tehniskās specifikācijā prasītajai 81.92 kHz antenu darba frekvencei. |
| SIA „Future Electronics” reģ.nr. 40003721829 | 13. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 13.daļā “Lodēšanas stacijas piegāde”. Finansu piedāvājumā pretendents uzrādījis cenu par vienu komplektu, bet tika prasīti divi komplekti. |
| SIA „YEInternational” reģ.nr. 40003187810 | 13. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 13.daļā “Lodēšanas stacijas piegāde”. Pretendenta piedāvājumu nav iespējams objektīvi izvērtēt, jo pretendents ir pārkopējis tehnisko specifikāciju, bet nav norādījis visu galveno komplektējošo daļu konkrētus modeļus. |
| SIA „Baltelectron” reģ.nr. 40003990818 | 13. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 13.daļā “Lodēšanas stacijas piegāde”. Pretendenta piedāvājumu nav iespējams objektīvi izvērtēt, jo pretendents ir pārkopējis tehnisko specifikāciju, bet nav norādījis visu galveno komplektējošo daļu konkrētus modeļus. |
| SIA „Baltic Project Group” reģ.nr. 40002078769 | 14. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 14.daļā “Termokameras (vides kameras) ar aprīkojumu piegāde”. Nav norādīta informācija vai piedāvājumā ir iekļauta iekārtas garantijas apkalpošana uz garantijas laiku. |
| SIA „YEInternational” reģ.nr. 40003187810 | 14. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 14.daļā “Termokameras (vides kameras) ar aprīkojumu piegāde”. Nav norādīta informācija vai piedāvājumā ir iekļauta iekārtas garantijas apkalpošana uz garantijas laiku. |
| SIA „Future Electronics” reģ.nr. 40003721829 | 15. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 15.daļā “Termālās kameras ar aprīkojumu piegāde”. Pretendents piedāvā termālo kameru FLIRT640, kurai termālā jutība ir <35mK pie +30°C, taču tehniskajā specifikācijā prasītā jutība ir ≤ 30mK pie +30°C. |
| SIA „MCP Tehno” reģ.nr. 40003545666 | 15. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 15.daļā “Termālās kameras ar aprīkojumu piegāde”. Pretendents piedāvā termālo kameru FLIRT640, kurai termālā jutība ir <35mK pie +30°C, taču tehniskajā specifikācijā prasītā jutība ir ≤ 30mK pie +30°C. |
| SIA „Baltic Project Group” reģ.nr. 40002078769 | 15. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 15.daļā “Termālās kameras ar aprīkojumu piegāde”. Nolikuma prasībām neatbilstošs tehniskais piedāvājums, jo: 1) Termālā jūtība piedāvātajai iekārtai ir 0.05°C pie 30°C, kas neatbilst iepirkuma tehniskai specifikācijai - 30mK pie 30°C, vai 0.03°C pie 30°C; 2) Spektrālā josla, kurā sensors ir jūtīgs 8-17 μm, taču tehniskajā specifikācijā pieprasīta plašāka josla 7.5-14μm. |
| SIA „YEInternational” reģ.nr. 40003187810 | 15. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 15.daļā “Termālās kameras ar aprīkojumu piegāde”. Pretendents piedāvā termālo kameru FLIRT640, kurai termālā jutība ir <35mK pie +30°C, taču tehniskajā specifikācijā prasītā jutība ir ≤ 30mK pie +30°C. |
| SIA „YEInternational” reģ.nr. 40003187810 | 16. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 16.daļā “Mikroimpulsu lidar ierīces ar aprīkojumu piegāde”. Pretendents norāda, ka iekārtas piegādes laiks ir 3-4mēneši, bet nolikumā noteikts 2 mēnešu piegādes laiks |
| SIA „Baltronic” reģ.nr. 40003583738 | 21. | Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstošs piedāvājums 21.daļā “ RF un mikroviļņu signālu ģeneratora piegāde”, jo: 1) Izejas jaudas regulēšanas diapazons, frekvenču diapazonā no 100kHz līdz 100MHz: -120 dBm līdz +18 dBm - neatbilst prasītajam: -145 dBm līdz +10 dBm (1.3.1); 2) Izejas jaudas regulēšanas diapazons, frekvenču diapazonā no 100MHz līdz 20GHz: -120 dBm līdz +19 dBm - neatbilst prasītajam: -145 dBm līdz +20 dBm (1.3.2); 3) AM modulācijas dziļuma maiņa: 0% - 90% - neatbilst prasītajam: No 0% līdz 100% (4.1.1); 4) Impulsa atkārtošanās perioda maiņas diapazons: 100 ns – 1.6 s - neatbilst prasītajam: Vismaz no 40ns līdz 85s (5.1) |

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs

Piedāvājums, kas atbilst nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.

5. Uzvarētāji

Uzvarētāji izraudzīti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta 1.daļai.

Iepirkuma EDI 2014/1/AK uzvarētāji:

  - A/S „Capital” reģ.nr.40003088497 1.iepirkuma daļā;

  - A/S „Capital” reģ.nr.40003088497 2.iepirkuma daļā;

  - SIA „NT Piedzīvojumi” reģ.nr.40003524414 3.iepirkuma daļā;

  - SIA „OPTEK” reģ.nr.50103720111 4. iepirkuma daļā;

  - SIA „Baltelectron” reģ.nr.40003990818 5.; 6.; 9.; 16. iepirkuma daļās;

  - SIA „Vertec” reģ.nr.40003881528 7.; 21. iepirkuma daļās;

  - SIA „Skailoks” reģ.nr.40003586359 8. iepirkuma daļā;

  - SIA „YEInternational” reģ.nr.40003187810 11., 18., 19.iepirkuma daļās;

  - SIA „Semicom” reģ.nr.40003729305 12., 13.iepirkuma daļās;

  - SIA „ST Tech” reģ.nr.40103720105 14.iepirkuma daļā;

  - SIA „Nortehs tehnoloģiju grupa” reģ.nr.40003422520 15. iepirkuma daļā;

  - SIA „Entrons” reģ.nr.40103770356 20.iepirkuma daļā;

  - SIA „Air Studio” reģ.nr.40103495018 10.iepirkuma daļā.

Līgumcenas norādītas pielikumā Nr.1. „Pretendentu piedāvājumu cenas bez PVN, iepirkuma uzvarētāji un pretendenti, kuri nav iepirkuma uzvarētāji, izvēles pamatojums”.

5. Par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības:

Pretendentu salīdzinošās priekšrocības norādītas pielikumā Nr.1. „Pretendentu piedāvājumu cenas bez PVN, iepirkuma uzvarētāji un pretendenti, kuri nav iepirkuma uzvarētāji, izvēles pamatojums”.